REAGEN™邻苯二甲酸二丁酯ELISA反应测试盒

RNC95008

1．概述

REAGEN™邻苯二甲酸二丁酯（DBP）是一种常用的增塑剂，它可通过消化系统、呼吸系统及皮肤接触等途径进入人体，具有生殖毒性和发育毒性。酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于奶制品、食用油中邻苯二甲酸二丁酯残留的定量检测。该试剂盒具有以下特点：

- 高回收率(80%±25%)，快速,多种样品的低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.3ppm）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到1小时。

2．试剂盒原理

REAGEN™本试剂盒采用间接竞争ELISA方法，在酶标板上预包被的偶联抗原与样本中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）竞争加入的抗体（抗试剂），同时抗DBP抗体与酶标二抗（酶标物）相结合，经TMB底物显色，样本吸光值与其含有的DBP成负相关。

3. 试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸二丁酯抗原包被板(DBP-coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 邻苯二甲酸二丁酯标准品： 0ng/ml阴性质控 0.3µg/mL 0.9µg/mL 2.7µg/mL 8.1µg/mL 24.3µg/mL | 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL | 2-8℃ |
| 邻苯二甲酸二丁酯一抗(DBP-Antibody #1) | 6mL | 2-8℃ |
| 酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2) | 6mL |  |
| 10×浓缩洗液(Wash Solution) | 40mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 6mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.交叉反应

| 结构类似物 | 交叉率% |
| --- | --- |
| 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 36.9 |
| 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 10.7 |
| 对羟基苯甲酸酯类 | <1 |
| 甲酸丁酯 | <0.1 |

5．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450 nm)

- 恒温培养箱

- 移液器(200L和1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 天平称量器

- 多道移液器（50-300L）

- 氮吹仪（可选）、

- 色谱纯甲醇

- 色谱纯乙腈

- 蒸馏水

- 带塞玻璃试管：10mL

- 聚苯乙烯离心管：1.5mL

- 6.注意事项

1、试剂及样本没有回到室温（20～25℃）会导致所有标准的OD值偏低。

2、在洗板过程中如果出现板孔干燥的情况，则会出现标准曲线不成线性，重复性不好的现象。所以洗板拍干后应立即进行下一步操作。

3、每加一种试剂前需将其摇匀。

4、不要使用过了有效日期的试剂盒；也不要使用过了有效期的试剂盒中的任何试剂，掺杂使用过了有效期的试剂盒会引起灵敏度的降低；不要交换使用不同批号试剂盒中的试剂。

5、保存试剂盒于2～8℃，不要冷冻，将不用的酶标板微孔板放进自封袋重新密封。标准物质和无色的发色剂对光敏感，因此要避免直接暴露在光线下。

6、试剂变质的迹象

发色试剂有任何颜色表明发色剂变质，应当弃之。0标准的吸光度（450/630nm）值小于0.6（A450nm<0.6）时，表示试剂可能变质。

7、在加入显色液后，一般显色时间为10min即可。若颜色较浅，可延长反应时间到15min（或更长）。反之，则减短反应时间。

8、浓缩洗涤液如有结晶属正常现象，请加热溶解后使用。

9、该试剂盒最佳反应温度为37℃，温度过高或过低将导致检测吸光度值和灵敏度发生变化。

10、本试剂盒应用于筛查实际样品，检测若为阳性样品，应该用另一种方法如HPLC或LC/MS加以确证。

11、特别注意：由于DBP存在于很多塑料、滤纸、乳胶管等材料中，所以实验过程中尽量采用玻璃器具，尤其注意试验用水一定要存放在玻璃容器中。

12、实验中使用的有机溶剂一定要使用色谱纯或以上级别的试剂，使用分析纯的试剂会导致错误的结果。

7．样品的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

配液1: 样品稀释液

用超纯水将色谱纯甲醇按35 : 65体积比进行稀释，即35份色谱纯甲醇加65份超纯水，储存于干净的密封玻璃容器中。用于样品的稀释。

配液2: 84%乙腈

- 用超纯水将色谱纯乙腈按84 : 16体积比进行稀释，即84份色谱纯乙腈加16份超纯水，储存于干净的密封玻璃容器中。

（一）食用油

┅┅样品恢复至室温后取1g油样加入10mL的玻璃离心管中，再加入3.3mL色谱纯甲醇，盖塞后于漩涡振荡器上振荡2min，静置1min；将甲醇吸出转移到圆底烧瓶中。

┅┅向上述10mL的玻璃离心管中加入3.3mL色谱纯甲醇，漩涡振荡器振荡2min，静置1min，将提取液吸出转移到圆底烧瓶中；

┅┅重新用3.3mL色谱纯甲醇提取一次，漩涡振荡器振荡2min，静置1min，合并3次的提取液；

┅┅提取液在50℃氮气流下吹干；

┅┅加入1mL样品稀释液于吹干的圆底烧瓶中，将复溶后的溶液转移到玻璃离心管中，待测。

稀释倍数：1

注意：如果样本中的邻苯二甲酸二丁酯（DBP）含量较高，那么必须对样品继续进行稀释，注意必须使用样品稀释液进行稀释。

（二）奶粉

┅┅在干净的玻璃试管中加入1g样品，加入4mL84%乙腈，盖上盖后振荡3min，然后静置(最好能离心5min)，待分层后取上层清液2mL，于干净的玻璃瓶中氮吹仪吹干。吹干后用0.5mL 样品稀释液重溶，转移至1.5ml离心管后待测。

稀释倍数：1

注意：如果样本中的邻苯二甲酸二丁酯（DBP）含量较高，那么必须对样品继续进行稀释，注意必须使用样品稀释液进行稀释。

（三）液态奶

┅┅在干净的玻璃试管中加入1g样品，加入4mL乙腈，盖上盖后振荡3min，然后静置(最好能离心5min)，待分层后取上层清液2.5mL，于干净的玻璃瓶中氮吹仪吹干。吹干后用0.5mL 样品稀释液重溶，转移至1.5ml离心管后待测。

稀释倍数：1

注意：如果样本中的邻苯二甲酸二丁酯（DBP）含量较高，那么必须对样品继续进行稀释，注意必须使用样品稀释液进行稀释。

8．酶联免疫反应测试步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检

- 测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的10x洗液同9体积的蒸馏水混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| DBP一抗 | 50 L | 1.2 mL |
| 酶标二抗 | 50 L | 1.2 mL |
| 1X洗液 | 1.5 mL | 36 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 50 L | 1.2 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入50L 一抗，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 再在每孔中加入50L的酶标二抗，室温避光孵育40min；

- 洗板5次，每次应该加入300L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；计时，混匀一分钟；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育10分钟，加入50L的终止液终止反应，

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)

9．结果计算

（1）  分别计算标准品、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值) x100 %

（2）  以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）  从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。(对照品实际浓度为标签浓度的十分之一，最终结果要乘以0.1)

下图是邻苯二甲酸二丁酯标准曲线：

0.3

0.9

2.7

8.1

24.3