REAGEN™维生素C酶反应测试盒

RNF91005

- 概述

REAGEN™维生素C酶反应检测试剂盒适用于各种食品中维生素C残留的检测。该试剂盒使用分光光度计，通过维生素C酶的变化直接检测食物中维生素C的含量。

试剂盒特点包括：

- 高灵敏度、检出限低（0.6ppm）

- 高重现性。

- 快速的检测方法(25min)。

- 试剂盒原理

REAGEN™维生素C酶反应检测试剂盒是采用可见的比色的方法来检测食品中维生素C含量。维生素C在PMS作用下脱去电子载体 ，这个脱氢复合物在MTT溶液作用下转变成着色MTT-formazan。这个过程中，在578 nm波长测定其吸收值变化，吸光值变化与测定样品中维生素C的含量成比例。

- 3. 试剂盒组成

| - 试剂盒组成 | - 数量 | - 保存 |
| --- | --- | --- |
| - MTT溶液 | - 10ml | - 4ºC |
| - PMS溶液 | - 2ml | - 4ºC |
| - 抗坏血酸氧化酶 | - 0.24ml | - 4ºC |
| - 样品稀释液 | - 20ml | - 4ºC |

- 4.检测下限

| 样品体积 | 检测下限（ppm） |
| --- | --- |
| 0.01ml | 12 |
| 0.2ml | 0.6 |

- 5．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 分光光度计（578nm）

- 小体积比色皿（0.3ml）

- 蒸馏水

- 50ml聚乙烯管

6.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 7．样品的准备

请务必将样品妥善储存。一般来说，样品应冷藏在2-4 °C时不超过1-2天。若长时间不用，样品应在-20 °C下冷藏。冷冻样品使用前要在冰箱或室温解冻，之后方可使用。

样品处理基本要点

- 均质适量的固体样品，用水溶解后过滤得到澄清样品液。

- 用1%-15%偏磷酸或2M KOH溶液调节样品PH值到4.0，静置后PH值无变化。

- 有颜色的样品需要空白对照，颜色深得样品用1%聚乙烯吡咯烷酮（PPVP）除色，搅拌1分钟，过滤去除固体沉淀。

- 加入热水来提取含脂肪的样品，冷却后将样品从脂肪层分离出来。

- 富含蛋白的样品在检测前要用15%偏磷酸去除蛋白，去除蛋白后用2M KOH 调PH值到4.0。

- 啤酒

去除碳酸盐（气泡）:用玻璃棒搅拌10ml 啤酒30s或者用滤纸过滤，去除碳酸盐的样品可以直接用来检测。

- 葡萄酒

用偏磷酸调节样品PH值到4.0，样品中含有亚硫酸盐，检测前需除去：加入25μL 5%甲醛到5ml 葡萄酒中，混匀，室温下静置5分钟，用偏磷酸调节PH值到4.0。

- 果汁和蔬菜汁

将果汁和蔬菜汁过滤，颜色浅的样品可以稀释后直接检测，颜色深的样品用1%聚乙烯吡咯烷酮（PPVP）除色，搅拌1分钟，过滤去除固体沉淀。用偏磷酸调节PH值到4.0。

- 马铃薯食品、水果和蔬菜

取5g匀质样品到50ml容量瓶中，加入5ml 15%偏磷酸和10μL正丁醇，混匀1分钟，用2M KOH调节PH值到4.0，定容到50ml,过滤取澄清液做检测。

- 牛奶

用柠檬酸粉末调节样品PH值到4.0，混匀，过滤取澄清液做检测。

- 面粉

取8g样品到50ml烧杯中，加入40ml 15%偏磷酸，混匀，用2M KOH调节PH值到4.0。过滤取澄清液做检测。

- 8．检测步骤

重要事项：所有试剂在检测之前应回温至室温（20 -25°C / 68- 77 °F ）;

使用前轻轻震荡抗坏血酸氧化酶，使其分布均匀。

检测

每个检测的体积是0.3ml,空白样用蒸馏水代替抗坏血酸氧化酶，主要用来消除背景值。

| 试剂 | 样品空白 | 维生素C |
| --- | --- | --- |
| 样品 稀释液 样品体积+稀释液体积=200 μL. MTT溶液 维生素C氧化酶 | 10μL 190μL 200μL 4μL | 10μL 190μL 200μL --- |
| 混匀， 37°C孵育10min 或室温孵育15min,578 nm 测定吸光度值(A1). |  |  |
| PMS溶液 | 20μL | 20μL |
| 混匀，37°C孵育15min 或室温孵育30min, 578 nm 测定吸光度值 (A2). |  |  |

9．结果计算

利用下面的公式计算食品中维生素C的含量

c =  V x MW x ΔA  (g / L)

ε x d x v

V = 总体积 (0.322 mL)

v =样品体积 (0.01 – 0.2 mL)

MW = 维生素C分子质量(176.13 g/mol)

d = 光程 (1 cm)

ε = NADH消光系数 (16900 at 340 nm)

ΔA = (A1 – A2)维生素C样品 – (A1 – A2)空白

例如， 10 µL 样品浓度计算结果为:

c =  0.322 x 176.13     x ΔA (g / L) = 0.334x ΔA (g / L)

6220 x 1 x 0.01

可选择96孔微孔板检测

- 加10-180μL样品到微孔中，建议点平行样。

- 加入稀释液定容180μL。

- 加入100μL MTT溶液到对应孔中，

- 加入2μL 维生素C氧化酶到样品孔，加入2μL 蒸馏水到样品对照孔，混匀，室温下孵育15分钟，578nm读取吸光度值（A1）

- 加入20μL PMS 溶液，室温下孵育30min, 578nm读取吸光度值（A2）。