REAGEN™玉米赤霉醇酶联免疫反应测试盒

(货号：RNH94015)

1．概述

REAGEN™玉米赤霉醇ELISA检测试剂盒是以竞争性酶联免疫反应为原理，定量检测生肉、鱼虾、谷类、饲料、干肉、干鱼、血浆、尿液、牛奶以及种子中玉米赤霉醇的含量。玉米赤霉醇是非甾体类雌激素 ，主要由镰刀菌属真菌产生，常存在于被真菌污染的农作物中。玉米赤霉醇在美国主要用于促进家畜包括牛的快速增重生长。但玉米赤霉醇在欧盟和加拿大是禁止使用的。

REAGEN™玉米赤霉醇检测试剂盒可以为食品生产商、政府管理部门、质检部门提供可靠的玉米赤霉醇检测方法，满足消费者对食品安全的要求。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率（＞80%）、快速提取（10-20分钟）

- 高的灵敏度（0.1ng/g 或者ppb）

- 快速（一小时左右完成检测）

- 高重复性

2．试剂盒原理

该试剂盒基于竞争性酶联免疫原理，抗原包被在酶标板孔内，分析过程中，样品和一抗、酶标二抗加入微孔中，如果样品中有毒素抗原，就可竞争与抗体结合，阻止抗体与包被的抗原结合，酶标二抗可与一抗结合从而与酶标板上包被的抗原结合。经酶催化底物发生反应颜色变化，颜色的深浅与毒素的浓度成反比。

3. 试剂盒组成

试剂盒内含有一96孔板，可检测42个样品。剩余的酶标板重新放入铝箔袋中封口保存。试剂盒保存在2-8℃，保质期为12个月。

试剂盒包括：

96孔酶标板(Coated Plate)…………………………………………………………………12×8孔

标准品(Standards)（0、0.1、0.25、0.75、2.25、6.75ng/ml）…………………………6×0.8ml

回收用25ng/ml (Spiking)（可选）…………………………………………………………1×0.8ml

一抗( Antibody #1)…………………………………………………………………………1×8ml

酶标二抗(HRP-Conjugate Antibody #2) …………………………………………………1×8ml

20×浓缩洗液(Wash Solution)……………………………………………………………1×28ml

终止液(Stop Buffer)………………………………………………………………………1×20ml

TMB底物(TMB Substate) ………………………………………………………………… 1×12ml

10xPBS ……………………………………………………………………………………… 1×25ml

清洗物(clean up reagent)　………………………………………………………………1×40g

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，1个月内不用的试剂盒，请将标准品、一抗、酶标二抗存于-20℃或置于冰箱冷藏

4.样品检测下限

| 样品 | 检测下限ng/g |
| --- | --- |
| 肉、鱼、虾 | 0.4 |
| 谷类、饲料、种子 | 1.0 |
| 牛奶 | 1.0 |
| 尿液、血浆 | 0.15 |

5.交叉反应数据

| 药物 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 玉米赤霉醇(Zearalanol) | 100 |
| 玉米赤霉酮(Zearalanone) | 89 |
| α-玉米赤霉烯醇(α-Zearalenol) | 84 |
| β-玉米赤霉烯醇(β-Zearalenol) | 30 |
| 玉米赤霉烯酮(Zearalenone) | 87 |
| β-玉米赤霉醇(β-Zearalanol) | 72 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪（450nm）

- 恒温培养箱

- 组织匀浆器

- 涡旋振荡器

- 10、20、100、1000L移液管

- 多道移液器：50-300L

- 甲醇

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品含有玉米赤霉醇，谨慎使用

- 切勿使用过期的试剂盒

- 不同批次的试剂切勿混合使用，确保试剂稀释正确

- 实验室温度保持室温（22.5±2.5）°C。避免在通风厨下操作，那样溶液很容易受冷、受热、蒸发；避免在阳光直射的地方操作，那样溶液容易受热蒸发，孵育过程中，如果操作台温度低，即可在酶标板下铺几层纸巾或其他绝缘材料

- 确保您使用的是蒸馏水或去离子水

- 用移液器加液时，将枪头深入到微孔底部，接触到微孔材料

- 孵育时间尽量准确，加标准品时要保证量一致，先加标准品后加样品

- 标准品滴加的浓度应由低到高，减少对标准曲线的影响

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．试剂的准备

所有的试剂在使用前1-2小时将其回到室温，混匀。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）70%甲醇

按70：30的比例配制无水甲醇和蒸馏水，举例：取70ml无水甲醇加入到30ml蒸馏水中，配制成100ml的70%甲醇，按需要，可同比例放大或缩小。

(3) 1xPBS

按1：9的比例配制10XPBS和蒸馏水,(如1mL 10XPBS+9mL蒸馏水)混匀备用

（4）35%甲醇/65% 1xPBS

按35：65的比例配制无水甲醇和1xPBS，举例：取35ml无水甲醇加入到65ml 1xPBS中，配制成100ml的35%甲醇/65% 1xPBS，按需要，可同比例放大或缩小。

9．样品的准备

首先样品要保存适当。在2-4°C下样品只能放置1-2天，一般长时间保存就要在-20°C下冷藏，使用前使样品恢复到室温。

肉类/鱼/虾

- 样品磨碎混匀；

- 取1g匀质样品放入一干净的器皿中，加入4ml乙腈和500mg清洗物，最大转速涡流3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000rpm离心10分钟；

- 取1ml上清液到一新试管中，在60°C水浴中氮气吹干；

- 加入0.8ml 35%甲醇/65% 1xPBS 和1ml 正己烷溶解干燥物，最大转速涡流30秒；

- 去除上层正己烷，每孔取50L下清液进行检测。

稀释倍数：4

谷类/饲料/种子

1.研磨粉碎具有代表性的样品(根据现有的取样技术)。

2.秤取5g粉碎均匀的样品,并将它们放入一个合适的试管中。

3.加25ml 70%的甲醇,震荡摇匀20min。

4.离心10min,4000r/min。

5.取1ml上清液,加入1ml 1xPBS,混匀。

6.每孔取50ul进行检测。

*注:稀释系数:10。如果需要增加样本容量,因此必须改变甲醇/水的体积,举个例子,如果一个10g的样品来用,50ml 70%甲醇可以使用；如用户根据需要和条件称样可加倍或者减半，后面提取用到的试剂相应的加倍或者减半，稀释倍数不变。特殊样品及高背景值样品可通过35%甲醇/65%1xPBS进一步稀释。

牛奶

- 脱脂牛奶，用35%的甲醇/65% 1xPBS以1：9将牛奶样品稀释（例如20L牛奶+180L 35%的甲醇/65% 1xPBS），每孔取50l检测；

- 含脂牛奶，4000rpm离心5分钟，弃去上层脂肪，用35%的甲醇/65% 1xPBS将样品以1：9稀释（例如：20L +180L 35%的甲醇/65% 1xPBS）, 每孔取50l检测；

稀释倍数：10

尿液/血浆

- 取0.5ml 样品放入一干净的试管中，加入1.5ml乙腈，最大转速涡流1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000rpm离心5分钟；

- 取1ml上清液到一新试管中，在50°C水浴中氮气吹干；

- 加入0.5ml 35%甲醇/65% 1xPBS 溶解干燥物，最大转速涡流30秒；

- 每孔取50L澄清液进行检测。

稀释倍数：1.5

10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 溶液 | 用量 | 24个反应 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 50L | 1.2ml |
| 二抗工作液 | 50L | 1.2ml |
| 工作洗液 | 1.0ml | 24ml |
| 终止液 | 100L | 2.4ml |
| TMB底物 | 100L | 2.4ml |

- 分别加入50L标准品或50L样品到所设定的孔中；

- 每孔加入50L 二抗后加入50L一抗，轻轻摇匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光下孵育30分钟；

- 先倒掉微孔的液体，再加入1×洗液250L洗板3次，最后一次洗板后将酶标板倒置在洁净纸巾上拍干，除去剩余水分；

- 各孔加入100L TMB底物，轻轻震荡1分钟，；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟,加入100L终止液；

- 在酶标仪450nm下读取吸光度值。

11．结果计算

- 以标准品的浓度和平均相对吸光值为横纵坐标做对数标准曲线

- 相对吸光值（%）=标准品（或样品）吸光值/零标准吸光值×100

- 根据样品的平均吸光值在标准曲线上确定对应的浓度

下图为玉米赤霉醇酶联免疫反应检测试剂盒的典型标准曲线