REAGEN™氯地孕酮酶联免疫反应测试盒说明书

（RNH94014）

- 1．概述

REAGEN™氯地孕酮酶联免疫反应测试盒是用于饲料、鱼肉、肌肉、牛奶、奶粉、血清、血浆、虾、组织和尿液中氯地孕酮的定量检测。

- 快速,高回收率(80%-105%)，多种样品的低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.15 ppb）；多样品低检测下限（虾/鱼/肉类 0.075ppb，尿0.25ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™氯地孕酮酶联免疫反应检测试剂盒基于竞争性酶联反应原理，含有氯地孕酮的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 3.试剂盒组成

已包被抗原的酶标板(Chlormadinone -coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.15，0.5，1.5，4.5，9.0ppb）	6×0.8mL

回收用15ppb（Spiking）	1×0.8ml

氯地孕酮一抗(Chlormadinone Antibody #1)	1×12mL

100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)	1×250L

酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)	1×20mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×28mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

10×PBS	1×25mL

组织提取液浓缩物	1×60g

组织清洗剂	1×12g

牛奶清洗剂	1×60g

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.样品检测下限

| 样品 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 0.15 |
| 肉类/鱼/虾 | 0.075 |
| 牛奶 | 0.2 |
| 血清、血浆 | 0.75 |
| 奶粉 | 2 |
| 尿液 | 0.25 |

- 5.交叉反应数据

| 交叉反应物质 | 交叉反应(%) |
| --- | --- |
| 氯地孕酮(Chlormadinone) | 100 |
| 己烯雌酚葡糖苷酸(Diethylstilbestrol Glucuronide) | <1.2 |
| 己烷雌酚(Hexestrol) | <0.5 |
| 己二烯雌酚(Dienestrol) | <0.5 |
| 二丙酸己烯雌酚(Diethylstilbestrol dipropionate) | <0.5 |
| 雌二醇(Estradiol) | <0.5 |
| 睾酮Testerone | <0.5 |
| 沙美特罗(Salmeterol) | <0.5 |
| 莱克多巴胺(Ractopamine) | <0.01 |

- 6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

酶标仪(450nm)、恒温培养箱、匀质器、氮吹仪、漩涡振荡器、移液器(10、20和100L，1mL各一支)、多道移液器（50-300L）、乙酸乙酯、乙腈、正己烷、无水NaCl\  甲醇.

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有氯地孕酮，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1二抗工作液

按1：99的比例来配制二抗浓缩液和二抗稀释液，配成二抗的工作液。例如：取10ul 100X酶标二抗加入到0.99ml二抗稀释液中，配制成10ml的1X二抗工作液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）1×PBS

按1：9的比例配制10×PBS和蒸馏水。举例：取1ml的10XPBS加入到9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1XPBS，按需要，可同比例放大或缩小。

（4）1×PBS-甲醇（3：2，V/V）

3体积1×PBS与2体积甲醇混匀。举例：取3ml的1×PBS加入2ml甲醇。

（5）1X 组织提取液

把整包的组织提取液浓缩物溶于180mL蒸馏水中，混匀，室温放置20分钟，溶液底下有	少量盐也是可用的。

- 9．样品的准备

- 1）饲料（稀释倍数：1.0）

- 称1g的饲料匀质样品，加入6mL的乙腈和2mL的1X组织提取液；

- 最大转速漩涡振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C离心力4000g离心10分钟，移取3mL上清液到另一新试管；

- 加入150mg组织清洗剂，漩涡30秒，放置，室温5分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C离心力4000g离心10分钟；

- 取2.4mL到新管，60-70℃水浴减压蒸干或者60-70℃水浴氮气吹干；

- 加入400uL1×PBS-甲醇（3：2，V/V），最大速度漩涡振荡30秒；

- 每孔取50 L此样品溶液进行检测。

- 2）高脂肪肉、低脂肪鱼虾（稀释倍数：0.5）

- 取2 g 匀质样品，加入6mL的乙腈和2mL的组织提取液；

- 最大速度漩涡振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C离心力4000g离心10分钟，移取3mL上清液到另一新试管；

- 加300mg（肉样加300mg，鱼虾样品加150mg）组织清洗剂，漩涡30秒，室温放置5分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C离心力4000g离心10分钟；

- 取2.4mL到新管，60-70℃水浴减压蒸干或者60-70℃水浴氮气吹干；

- 加入300uL1×PBS-甲醇（3：2，V/V），最大速度漩涡振荡30秒；

- 每孔取50 L此样品溶液进行检测。

- 3）牛奶(稀释倍数：1.33)

- 取2 ml牛奶样品（含脂牛奶4000g离心10分钟，弃去上层脂肪层），加入6ml乙酸乙酯和0.5g氯化钠，最大速度振荡3分钟

- 室温（22.5±2.5）°C 离心力4000g离心10分钟

- 取3 ml乙酸乙酯上清液，60-70℃水浴减压蒸馏或60-70℃水浴氮气吹干

- 加2ml正己烷和1ml的1×PBS-甲醇（3：2,V/V）到样品中最大速度震荡2分钟

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟，弃去上层正己烷层

- 每孔取50μL水层溶液用于检测

- 4）奶粉(稀释倍数：13.3)

（1）   称取1g奶粉，加入10ml去离子水摇匀溶解

（2）   室温下（22.5±2.5）°C 离心力4000g离心10分钟，弃去上层脂肪层

（3）   取2ml下清液，加入6 ml乙酸乙酯和1g牛奶清洗剂，最大速度振荡3分钟

（4）   室温下（22.5±2.5）°C离心力 4000g离心10分钟

（5）   取3 ml乙酸乙酯上清，60-70℃水浴下减压蒸馏或60-70℃水浴氮气吹干

（6）   加2ml正己烷和1ml的1×PBS-甲醇（3：2,V/V）到样品中最大速度震荡2分钟

（7）   室温下（22.5±2.5）°C 离心力4000g离心10分钟，弃去上层正己烷层

（8）   每孔取50μL水层用于检测

- 血清/血浆（稀释倍数：5）

（1）   4,000 x g离心血清或血浆样品 5分钟，用4体积的1×PBS-甲醇（3：2,V/V）稀释1体	   积的上清液；

（2）   每孔取50μL水层用于检测。

- 6）尿样(稀释倍数：1.67或者根据稀释倍数5-10)

  - 取0.5mL尿样，室温下（22.5±2.5）°C 离心力4000g离心5分钟；

  - 取0.3mL的上清，加0.2mL甲醇混匀；

  - 每孔取50μL上清液作检测。

  - 如果氯地孕酮浓度非常高，请使用3倍体积1×PBS和2倍体积甲醇混合的复溶液对其进    行5-10倍稀释，再作ELISA检测。

- 10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光温育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L1×二抗（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 室温（22.5±2.5）°C避光温育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 在室温（22.5±2.5）°C下避光培养15分钟， 加入100L的终止液终止反应，稳定两分钟后，在450nm下读OD值(底物本身是无色的，如果出现颜色变化不能使用。孵育时适当覆盖微孔板)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.15ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (0.5ng/g)  (稀释倍数)

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是氯地孕酮酶联免疫反应测试盒典型标准曲线