REAGEN™群勃龙酶联免疫反应试剂盒

说明书（货号：RNH 94009）

1．概述

REAGEN™群勃龙酶联免疫反应测试盒是用于检测肉/鱼/虾和尿液中的群勃龙的残留量。该试剂盒特点包括：

- 高回收率（>80%），快速（10-40分钟），多种样品低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.05 ppb），肉样检测下限(0.025 ppb)。

- 快速的ELISA检测方法（只需不到2小时）。

- 高重现性。

2．试剂盒原理

REAGEN™群勃龙酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有群勃龙的药物抗体已经包被于微孔板上，在分析时，样品同酶结合物一起加入微孔板中，药物特异性地与抗体相结合。如果样品中有药物存在，它将阻止包被于微孔板上的药物抗体与酶结合物的结合。加入底物，反应后颜色深度与样品中群勃龙的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 群勃龙包被板 | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 群勃龙标准品： 0ng/ml阴性质控 0.05ng/mL 0.1ng/mL 0.25ng/mL 0.5ng/mL 1.0ng/mL 回收用10 µg/ml | 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8ml | 2-8℃ |
| 180×HRP酶结合物 | 180 µL | 2-8℃ |
| 样品稀释液 | 20 mLX2 | 2-8℃ |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 28mL | 2-8℃ |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL | 2-8℃ |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL | 2-8℃ |
| 样品平衡溶液A | 10ml | 2-8℃ |
| 样品平衡溶液B | 62g | 2-8℃ |
| 样品清洗混合物 | 25g | 2-8℃ |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，群勃龙标准品，抗体和180×HRP酶标记物应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ppb） |
| --- | --- |
| 肉/鱼/虾 | 0.025 |
| 尿液 | 0.25 |

5.交叉反应

| 分析物 | 交叉反应 (%) |
| --- | --- |
| 群勃龙 | 100 |
| 诺龙 | 41 |
| 勃地酮 | 3.4 |
| 睾酮 | 3.1 |
| 美睾酮 | 1.4 |
| 马烯雌酮 | 0.8 |
| 雌激素 | 0.6 |
| 表睾酮 | 0.5 |
| 甲睾酮 | 0.05 |
| 康力龙 | 0.03 |
| 孕烯醇酮 | 0.03 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 培养箱

- 匀质器

- 氮吹仪

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有群勃龙，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保酶结合物及酶结合物稀释液正确配制。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1×样品平衡液：

- 在250ml 塑料瓶中加入平衡液A和平衡液B，倒入190ml 蒸馏水，混匀。

肉/鱼/虾

- 称取2g磨碎的样品，放入适当的容器中；加入6ml乙腈和2.5mL 1×样品平衡液,

- 最大转速漩涡振荡3min。

（3）室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；取3ml 上清液；

（4）加入300mg 清洗混合物，涡流30秒，静置5min。

（5）转移2.4ml 上清液，在50°-60°水浴中氮气吹干

（6）加入300µL 样品稀释溶液，涡流30秒。

（7）每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：0.5

尿样

- （1）取0.5 mL样品，常温4000g离心5min。

（2）取0.1ml上清于干净管中，加入0.4ml样品稀释液,混匀。

（4）取50μL作检测。

稀释倍数：5

9检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x酶结合物的制备

- 1体积的180x酶结合物同179体积的样品稀释液混合

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标记物 | 180 L | 4.32mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入20L的标准于所设定的孔中；

- 加入20L的样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入180L酶标记物，混匀1分钟；

- 室温下孵育45分钟。

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养30分钟， 加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是群勃龙酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线