REAGEN™健忘性贝类毒素（ASP）酶联免疫试剂盒

RNA97007

1．概述

REAGEN™健忘性贝类毒素（ASP）酶联免疫反应测试盒可用于检测贝类、水样中健忘性贝类毒素（ASP）的残留。

该试剂盒特点包括：

- 高回收率（>80%）,快速（10-30分钟），经济的萃取方法。

- 灵敏度高（0.125ng/g或ppb）低检测限（贝类30ppb，水样6ppb）。

- 高重现性。

- 快速的ELISA检测方法（不计样品组数反应过程少于1.5小时）。

2．试剂盒原理

REAGEN™健忘性贝类毒素（ASP）酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，相关的捕获抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品与靶毒素特异性抗体、HRP酶标记物一同加入孔中，HRP酶标标记物与抗体结合后的偶联物可结合板孔包被捕获抗体，如果样品中含有ASP，会竞争抗体，因而抑制酶标记物与抗体的结合。然后板上包被的捕获抗体与抗体结合。TMB底物加入板孔中，底物的颜色显色强度与样品中靶毒素的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| ASP二抗包被板(Second antibody-Coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| ASP标准品(Standards)： 0ng/ml阴性质控(Negative control) 0.125ng/mL 0.25ng/mL 0.5 ng/mL 1.5ng/mL 5 ng/mL | 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL | -20℃ -20℃ |
| ASP抗体(Anti-Domoic Acid Antibody ) | 6mL | 2-8℃ |
| HRP酶标记物(Domoic Acid -HRP Conjugated ) | 6mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 28mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |
| 10X样品提取液（10X Sample Extraction Buffer） | 25mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，健忘性贝类毒素（ASP）标准品，ASP抗体和HRP酶标记物应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 贝类、甲壳类 | 30 |
| 水样 | 6 |

5.交叉反应数据

| 药物 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 健忘性贝类毒素（包括衍生物） | 100 |
| 贝类毒素二乙酸 | <0.01 |
| 红藻氨酸 | <0.01 |
| 左旋谷氨酸 | <0.01 |
| 左旋谷酰胺 | <0.01 |
| 天门冬氨酸 | <0.01 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 孵育箱

- 组织搅拌器

- 涡旋振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000μL各一支)

- 多道枪：50-300μL

- 甲醇

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有健忘性贝类毒素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性,确保酶标记物正确使用。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

1×样品提取液

- 按1体积10X样品提取浓缩液和9体积双蒸馏水的比例配制。

1×样品提取液/甲醇混合液（9/1,V/V）

- 按9体积1X样品提取液和1体积甲醇的比例配制

- 注意：以下提取液可根据需要用1×样品提取液进一步稀释，扩大稀释倍数。

贝类

- 除去贝壳，用双蒸水洗净贝肉后用均质器均质样品成糊状；

- 称取0.5g 均质后的组织样品加入2ml50%甲醇水溶液，涡流5分钟；

- 4000rpm离心10分钟；

- 取500ul上清液到一新管里，75°C加热5分钟；

- 4000rpm离心10分钟；

- 取50ul清液，加入950μL1X 样品提取液/甲醇 (90/10,V/V)，混匀用于测试。

稀释倍数：100

水样

- 取水样于一离心管里，4000rpm离心5min；

- 取50μl上清液到一新管里，加入950 μL1X 样品提取液r/甲醇 (90/10,V/V)；

- 取50 μl 上层液用于检测。

稀释倍数：20

9检测步骤

- 试剂准备:

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| ASP抗体 | 50μL | 1.2mL |
| 酶标记物 | 50μL | 1.2mL |
| 工作洗液 | 1.0mL | 24mL |
| 终止液 | 100μL | 2.4mL |
| 底物 | 100μL | 2.4mL |

- 加入50μL的标准于所设定的孔中；

- 加入50μL的样品于所设定的孔中；

- 每孔加入50μL 酶标记物；

- 在每孔中加入50μL抗体， 轻敲微孔板边缘混匀60秒；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250μL 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100μL的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养15分钟， 加入100μL的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是健忘性贝类毒素（ASP）酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线