REAGEN™硝基呋喃酶联免疫反应测试盒

RND99088

1．概述

REAGEN™硝基呋喃酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于食肉类组织（牛肉、鸡肉和猪肉）、鱼虾组织、奶制品中硝基呋喃残留的定量检测。

该试剂盒具有以下特点：

- 快速，高回收率(75-105%)，多种样品的低成本提取方法。

- 高灵敏度（10ppt），低检测下限（10ppt）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到1.0小时。

2．试剂盒原理

REAGEN™硝基呋喃酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，硝基呋喃的抗体已经包被于微孔板上，药物分析时，样品同酶标硝基呋喃共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与酶标抗原结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

3．试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 硝基呋喃抗体包被板(Nitrofurans Coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 硝基呋喃标准品： 0ppt阴性质控 10ppt 25ppt 50ppt 100ppt 500ppt 回收用10ppb | 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL | 2-8℃ |
| 酶标（Nitrofurans -HRP) | 12mL |  |
| 10×样品提取液(10X Sample Extraction Buffer ) | 25mL |  |
| 20×浓缩洗液(20×Wash Solution) | 30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 15mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |
| 提取液I( Extraction Buffer I)可选 | 5mL |  |
| 提取液II( Extraction Buffer II)可选 | 5mL |  |
| 样品平衡液(Sample Balance Buffer)可选 | 25mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，HRP酶标记物 放置-20℃或者冰冻保存。

- 检测限

| 检测物质 | 检测下限（ppt） |
| --- | --- |
| 肌肉/肝脏/肾脏/鱼类/虾 | 100（有机法） |
| 奶 | 100（快速法） |

- 交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 呋喃唑酮(AOZ) | 100 |
| 呋喃它酮（AMOZ） | 89 |
| 呋喃妥因(AHD) | 78 |
| 呋喃西林(SEM) | 82 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 匀质器

- 多道移液器（50-300L）

- 7．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有硝基呋喃，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，酶标记物和微孔板具有盒与批次的特异性。确保其正确使用。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×样品提取液

按1：9的比例配制10×样品提取液和蒸馏水。

（2）35%的(甲醇)/(样品提取液)溶液

按6.5：3.5的比例配制1×样品提取液和100%的甲醇。

9．样品的准备

(样品在使用前请保存在2-4°C下)

肉类/肝脏/肾脏/鱼/虾

快速提取法

    - 去脂肪样品，匀浆适量；

    - 取1g 匀质去脂肪样品，加入4ml 35%的(甲醇)/(样品提取液)溶液，加50μl提取液I。

    - 最大转速涡流震荡10分钟。

    - 室温下4000g 离心5分钟。

    - 取0.5ml 上清液，加入25μl 提取液II，1.5mL 35%的(甲醇)/(样品提取液)溶液，混匀。

    - 每孔取25μl用于检测。

稀释倍数：20

牛奶/乳制品

快速提取法

    - 去脂肪样品，匀浆适量；

    - 取1mL 匀质去脂肪样品，加入4ml 35%的(甲醇)/(样品提取液)溶液，加50μl提取液I。

    - 最大转速涡流震荡10分钟。

    - 室温下4000g 离心5分钟。

    - 取0.5ml 上清液，加入25μl 提取液II，1.5mL 35%的(甲醇)/(样品提取液)溶液，混匀。

    - 每孔取25μl用于检测。

稀释倍数：20

- 酶联免疫反应测试步骤

所有试剂使用前回到室温，试验中用到的试剂现用现配，多余的试剂不能倒回原先的瓶子里，避免试剂的交叉污染。

1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。

检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标 | 100 uL | 2.4 mL |
| 工作洗液 | 1 mL | 24 mL |
| 终止液 | 100 uL | 2.4 mL |
| 底物 | 100 uL | 2.4 mL |

- 加入25uL的标准液或样品于所设定的孔中；

- 每孔加入100uL 酶标物（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 室温（20-25℃）孵育45分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250uL，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100uL的TMB底物（底物本身是无色的，出现颜色变化不能使用。孵育时适当覆盖微孔板）；

- 加入底物后立即计时，轻敲试剂盒使混匀；

- 在室温下培养15分钟，加入100uL的终止液终止反应，在450nm下读OD值(读数前用无绒布擦拭微孔底部水分和指模)。

11．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值) * 100%

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是硝基呋喃酶联免疫反应测试盒典型标准曲线