REAGEN™ 萘啶酸酶联免疫反应测试盒说明书

RND99063

- 1．概述

REAGEN™ 萘啶酸酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于鱼、虾和肉中萘啶酸残留的定量检测。为食品加工厂和政府监督管理部门提供了检测限为5ppb的快速检测技术。满足消费者对食品安全问题的需求。该试剂盒有以下特点：

- 快速鱼虾肉提取方法且回收率达到75-105%。

- 快速的检测（在不考虑样品数量的情况下只需50min）。

- 高重现性。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™萘啶酸酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有萘啶酸抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同萘啶酸酶标记物共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争萘啶酸抗体，抑制酶标记物与板上包被的萘啶酸抗体结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中萘啶酸的浓度成反比。

- 试剂盒组成

- 试剂盒内含有96孔板，可检测42个样品(样品标准品点双样)。剩余的微孔条重新放入铝箔袋中封口保存。试剂盒保存在2-8℃，保质期为12个月。

已包被抗体的酶标板(Antibody-coated Plate)（可拆式）	12×8孔

标准液(Standards)（0，0.5，1.5，5，15，50ppb）	6×1.0mL

回收用1000ppb标准液（Spiking）	1×1.0mL

萘啶酸HRP酶标记物(Nalidixic acid -HRP)	1×12mL

10×样品提取液(Sample Extraction Buffer)	1×25mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，

请将萘啶酸酶标记物放置-20℃或者冰冻保存。

4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 鱼、虾、肉 | 5 |

5.交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 萘啶酸(Nalidixic acid) | 100 |
| 达氟沙星(Danofloxacin) | 65 |
| 依诺沙星(Enoxacin) | 40 |
| 吡哌酸(Pipemidic acid) | 30 |
| 氧氟沙星(Ofloxacin) | 28 |
| 倍诺沙星(Benofloxacin) | 15 |
| 恶喹酸(oxolin acid) | 10 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有萘啶酸，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×样品提取液

按1：9的比例配样品提取浓缩液和双蒸馏水。举例：取1ml的10X样品提取液加入到

9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 9．样品的准备

鱼/虾/肉

- 去除样品中的脂肪，取适量样品进行匀质；

- 取1.0g匀质样品，加入4mL70%甲醇；

- 涡旋震荡10分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下4000g离心5分钟；

- 移取0.5mL上清液，加入0.5mL 1x样品提取液，混合均匀。

- 取 50µL用于检测

稀释倍数：10.0

- 10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标记物 | 100 L | 2.4 mL |
| 工作洗液 | 1 mL | 24 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L萘啶酸酶标记物，轻轻摇动微孔板混匀；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身无色，出现颜色变化不能使用）；

- 在室温（22.5±2.5）°C下避光培养20分钟，加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值（读数前，若微孔底部有水分和指模要用无绒布擦拭干净）。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是萘啶酸酶联免疫反应测试盒典型标准曲线