REAGEN™迪美唑酶联免疫反应测试盒说明书

(货号：RND99062)

- 1．概述

REAGEN™迪美唑酶联免疫反应测试盒利用竞争性酶联免疫反应原理，对肉类/肾脏/肝脏、鱼类、虾、蜂蜜、鸡蛋、饲料和尿液中迪美唑的残留进行定量检测。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率(75% - 115%)，高效率的样品萃取方法。

- 检测过程只需要不到1.5小时（不考虑样品数量）。

- 高重复性。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™迪美唑酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，抗原已经包被于微孔板上。分析时，样品同一抗加入孔中，如果样品中含有迪美唑，会跟包被抗原竞争抗体，因而抑制板上包被的抗原与抗体结合。加入HRP标记的二抗，与结合在板上一抗相结合后，加入TMB底物，底物的颜色显色强度与样品中迪美唑的含量成反比。

3. 试剂盒组成

已包被抗体的酶标板(Antibody-coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.5，1.5，3，6，12ppb）	6×0.8mL

回收用100ppb(Spiking)（可选）	1×0.8ml

一抗（Antibody#1）	1×12mL

100X酶标二抗（100x HRP Antibody#2）	1×800μL

酶标稀释液（HRP Antibody#2 Diluent）	1×20mL

底物 (TMB Substrate)	1×12mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×28mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

样品提取浓缩物(Concentrate of Sample Extraction Buffer)	1×30g

样品稀释液(Sample Dilution Buffer)	2×20mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，

请将100x酶标二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肉/肾脏/肝脏 | 0.5 |
| 鱼类/虾/蜂蜜 | 0.5 |
| 鸡蛋 | 0.5 |
| 饲料 | 1.0 |
| 尿液 | 2.5 |

- 5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 迪美唑 | 100 |
| 甲硝唑 | 100 |
| 羟基迪美唑 | 32 |
| 洛硝唑 | 14 |
| 异丙硝唑 | 11 |
| 尼卡巴嗪 | 7 |
| 卤夫酮 | 3 |
| 地克珠利 | 4 |
| 氯苯胍 | 2 |

- 6．未提供的设备或材料

┅┅微孔板酶标仪450nm

┅┅旋转蒸发仪

┅┅振荡器

┅┅涡旋仪

┅┅微量移液器： 20ml～200ml、100ml～1000ml

┅┅多道移液器：300ml

┅┅乙腈（分析纯）

┅┅正己烷（分析纯）

----去离子水

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有迪美唑，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，酶标记物和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸

巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4℃只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20℃冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1X样品提取液制备

把所有样品提取浓缩物移至一个125mL的瓶子内，加90mL蒸馏水溶解，涡旋2分钟，室温放置20分钟。

肌肉/肝脏/肾脏

- 除去表层脂肪，匀质适量的样品（如10g）；

- 称取2g匀质样品放于一个干净的离心管中，加入1mL 1X样品提取液；

- 加入4mL 的乙腈，最大速涡流3分钟或者用振荡器振荡10分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 g离心5分钟；

- 移取1mL 上清液（相当于0.5g样品）到一个新的离心管中，在60-70°C水浴减压旋转蒸发干燥或60-70°C水浴氮气吹干；

- 加入0.5mL 样品稀释液和1mL 正己烷溶解干燥物，最大速涡流1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 g离心5分钟；

- 弃去上层正己烷，取50μL下层液作检测。

稀释倍数：1.0

虾/鱼/蜂蜜

- 除去表层脂肪，匀质适量的样品（如10g）；

- 称取2g匀质样品放于一个干净的离心管中，加入1mL 1X样品提取液；

- 加入4mL 的乙腈，最大速涡流3分钟或者用振荡器振荡10分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 g离心5分钟；

- 移取1mL 上清液（相当于0.5g样品）到一个新的离心管中，在60-70°C水浴减压旋转蒸发干燥或60-70°C水浴氮气吹干；

- 加入0.5mL 样品稀释液和1mL 正己烷溶解干燥物，最大速涡流1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 g离心5分钟；

- 弃去上层正己烷，取50μL 下层液作检测

稀释倍数：1.0

鸡蛋

- 除去蛋壳，匀质适量的鸡蛋样品（如10g）；

- 称取2g匀质样品放于一个干净的离心管中，加入1mL 1X样品提取液；

- 加入4mL 的乙腈，最大速涡流3分钟或者用振荡器振荡10分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 g离心5分钟；

- 移取1mL 上清液（相当于0.5g样品）到一个新的离心管中，在60-70°C水浴减压旋转蒸发干燥或60-70°C水浴氮气吹干；

- 加入0.5mL 样品稀释液和1mL 正己烷溶解干燥物，最大速涡流1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 g离心5分钟；

- 弃去上层正己烷，取50μL下层液作检测。

稀释倍数：1.0

饲料

- 称取2g匀质样品放于一个干净的离心管中，加入1mL 1X样品提取液；

- 加入4mL 的乙腈，最大速涡流3分钟或者用振荡器振荡10分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 g离心5分钟；

- 移取1mL 上清液（相当于0.5g样品）到一个新的离心管中，在60-70°C水浴减压旋转蒸发干燥或60-70°C水浴氮气吹干；

- 加入1mL 样品稀释液，最大速涡流1分钟；

- 取50μL作检测。

稀释倍数：2.0

- 尿样

  - 取0.5mL样品4000g离心5分钟；

  - 取上清液用1×样品稀释液稀释5倍（如100µL样品+400µL稀释液），即可用于酶联反应测试。每孔取50μL上清液作检测。

稀释倍数：5

备注：如果尿样背景值较高，也可以取100µL样品加入900µL稀释液，稀释倍数为10，进行酶联免疫反应测定。

- 9．检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下回温1-2小时(注：抗体工作液置于4℃冰箱保存，点样时取出立即点样)，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 1x酶标二抗的制备

- 1体积的100x酶标二抗同99体积的酶标稀释液。

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100L | 2.4mL |
| 1x酶标记物 | 150L | 3.6mL |
| 工作洗液 | 2.0mL | 48 mL |
| TMB底物 | 100L | 2.4mL |
| 终止液 | 100L | 2.4mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100 L一抗，轻敲微孔板边缘混匀30秒；

- 室温（22.5±2.5℃）避光孵育45分钟；

- 洗板4次，每次加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 在每孔中加入150 L 1x酶标记物，轻敲微孔板边缘混匀30秒；

- 室温（22.5±2.5℃）避光孵育20分钟；

- 洗板4次，每次加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入TMB底物100 l，轻敲微孔板边缘混匀30秒，

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，然后加入100 L的终止液终止反应;

- 尽快在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

- 10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是迪美唑酶联免疫反应测试盒典型标准曲线