REAGEN™红霉素酶联免疫反应试剂盒

RND99052

1．概述

REAGEN™红霉素酶联免疫反应测试盒是用于检测水/尿/血清/肉/鱼/虾中的红霉素的残留量。该试剂盒特点包括：

- 高回收率（80-105%），快速（10-40分钟），多种样品低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.5ng/g或ppb），牛奶检测下限(2.5 ppb)。

- 高重现性。

- 快速的ELISA检测方法（只需不到2小时）。

2．试剂盒原理

REAGEN™红霉素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有红霉素的药物抗原已经包被于微孔板上，在分析时，样品中药物特异性地与抗体相结合。如果药品中有药物存在，它将阻止包被于微孔板上的药物与抗体结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记物相结合。反应后颜色深度与样品中红霉素的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 红霉素包被板 | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 红霉素标准品： 0ng/ml(阴性质控) 0.5ng/mL 1.0ng/mL 2.0ng/mL 4.0ng/mL 8.0ng/mL | 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL | 2-8℃ |
| 回收用100ng/ml | 1.0ml | 2-8℃ |
| 红霉素一抗 | 12 mL |  |
| 1×HRP酶标二抗 | 18 mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 10mL |  |
| 10xPBS | 25ml |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，红霉素标准品，抗体和1×HRP酶标记物应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ppb） |
| --- | --- |
| 水 | 2.5 |
| 肉/鱼/虾 | 2.5 |
| 尿/血清 | 2.5 |

5.交叉反应

| 分析物 | 交叉反应 (%) |
| --- | --- |
| 红霉素 | 100 |
| 硫氰酸红霉素 | 110 |
| 琥乙红霉素 | 68 |
| 卡那霉素 | <0.1 |
| 替米考星 | <0.1 |
| 泰乐菌素 | <0.1 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有红霉素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保酶结合物及酶结合物稀释液正确配制。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1×PBS：1体积(10×PBS)：9体积(蒸馏水)

### 水样

- 取 2 mL 水样，用酸或者碱调 pH 到 6~7；

- 取 1.0 mL 上述调好的水样 加入 4 mL 35% 甲醇/65% 1X PBS；

- 涡旋 10 分钟；

- 4,000 x g 在室温 (20–25°C (68–77°F)离心5分钟，取上清。过滤取清液也可以；

- 每孔取50 μL 上清进行检测。

稀释倍数：5

### 肉/鱼/虾

- 除去脂肪，匀质样品

- 称取1g的样品，加入4mL 35%乙醇/65%1×PBS溶液,

- 最大转速漩涡振荡3min。

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；

- 取上清750µL于干净管中，加入750µL 正己烷，涡流1分钟。

- 室温下4000xg 离心4分钟。

- 除去上层正己烷，每孔取50 µL下清液进行测试。

稀释倍数：5

### 尿

- 取1.0 mL 尿样品 加4 mL 35% 甲醇/65% 1X PBS.

- 最大速度涡旋 30 秒.

- 4,000 x g 在室温 (20–25°C (68–77°F)离心5分钟，取上清。

- 每孔取50 μL 上清进行检测。

稀释倍数：5

### 血清

- 取1.0 mL 血清 加4 mL 35% 甲醇/65% 1X PBS.

- 最大速度涡旋 30 秒.

- 4,000 x g 在室温 (20–25°C (68–77°F)离心5分钟，取上清。

- 每孔取50 μL 上清进行检测。

稀释倍数：5

9检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 酶标二抗 | 150 L | 3.6mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L一抗，轻敲微孔板边缘混匀1min；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 在每孔中加入150L酶标二抗，室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养15分钟， 加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是红霉素酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线