REAGEN™强力霉素酶联免疫反应测试盒

(RND99048)

1．概述

REAGEN™ 强力霉素酶联免疫反应测试盒是用于蜂蜜、鱼虾、肉、鸡蛋、牛奶、奶粉、血清和尿样中强力霉素残留的定量检测。其特点包括：

- 高回收率（＞80%）,快速(不到30分钟)，低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.15ppb）,低检测限。

- 高重复性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

2．试剂盒原理

本方法基于竞争性酶联反应原理，含有强力霉素的药物抗原已经包被于微孔板上，在分析时，样品中药物特异性地与一抗相结合。如果药品中有药物存在，它将阻止包被于微孔板上的药物与一抗结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记的二抗相结合。反应后颜色深度与样品中强力霉素的含量成反比。

3.试剂盒组成

| 试剂盒组成 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板(Doxycycline-coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 强力霉素标准品(450ng固体粉末)： 标准品浓度(空瓶)：阴性对照 0.15ng/mL 0.375ng/mL 0.75ng/mL 1.5ng/mL 4.5ng/mL | 3瓶 1 1 1 1 1 1 | 2-8℃ |
| 强力霉素一抗（Antibody #1） | 1×12mL | 2-8℃ |
| 100x酶标二抗(100X HRP-Conjugated Antibody #2) | 1×300L |  |
| 二抗稀释液（Antibody #2 Diluent **） | 1×20 mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 1×28mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 1×14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 1×12mL |  |
| 标准品稀释液（Standard Diluent ） | 1×28mL |  |
| 可选10X TET样品稀释液（10X TET Sample Diluent） | 1×28mL |  |
| 可选TET平衡溶液（TET Balance Buffer） | 1×5mL |  |
| 可选5x OXYTET提取液（5X OXYTET Extraction Buffer） | 2×25mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果三个月内不使用试剂盒，应

置于-20℃或者冷冻保藏。

4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 蜂蜜 | 3 |
| 鱼虾 | 1.5 |
| 肉类 | 1.5 |
| 牛奶 | 1.5 |
| 奶粉 | 1.5 |
| 鸡蛋 | 1.5 |
| 血清 | 6 |
| 尿样 | 6 |

5.交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 强力霉素 | 100 |
| 氧四环素 | ＞100 |
| 四环素 | ＞100 |
| 金霉素 | ＞100 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 漩涡振荡器

- 移液枪(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 1XPBS溶液：0.24g KH2PO4+1.44g Na2HPO4+8g NaCl+ 0.2g KCl,定容到1000ml。

- 1M碳酸氢钠

- 正己烷

7.注意事项

- 标准品中含有强力霉素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1．1 X OXYTET提取液

- 1体积的5x OXYTET提取液同4体积的蒸馏水混合。

2．1X TET样品稀释液

1体积的10X TET样品稀释液同9体积的蒸馏水混合

3．1X OXYTET样品平衡液

- 1.5mlTET平衡溶液同1.5ml蒸馏水混合

- 1）鸡蛋/奶酪/酸奶油/牛奶/酸奶

- （1）取1g样品（或1ml液体样品），加入3ml 1 X OXYTET提取液，涡流10分钟；

- （2）4000rpm离心10分钟；

- （3）移取200μL上层液，加入25 uL 1X OXYTET样品平衡液和275 uL 1X TET样品稀释液，涡流1分钟；

- （4）每孔取100μL样品进行检测。

- 稀释倍数：10

2）蜂蜜

（1）在50ml带盖玻璃瓶中称量0.5g样品；

（2）加入3.5ml 1XPBS溶液，PH7.4；

（3）确保样品完全溶解在PBS中，加热到50℃ 5-10分钟；

（4）涡流10分钟，4000rpm离心10分钟；

（5）移取200μL上清液，加入300 uL1XPBS溶液，涡流1分钟

（6）每孔取100μL样品进行检测。

稀释倍数：20

3）肉/肉类产品/鱼/虾/黄油

（1）在1g匀质鱼虾样中加入3ml 1 X OXYTET提取液，加入1ml正己烷（虾样品不用加）；

（2）涡流10分钟，4000rpm离心10分钟；

（3）去除上层正己烷；

- （4）移取200μL上层液，加入25 uL 1X OXYTET样品平衡液和275 uL 1X TET样品稀释液，涡流1分钟；

（5）每孔取100μL样品进行检测。

稀释倍数：10

4）乳清粉

（1）在1g乳清粉样中加入9ml 蒸馏水振荡溶解。

（2）取1ml样品，加入75 uL 1 M NaHCO3，混匀，加入3ml 1 X OXYTET提取液；

（3）涡流10分钟，4000rpm离心10分钟；

- （4）移取200μL上层液，加入25 uL 1X OXYTET样品平衡液和275 uL 1X TET样品稀释液，涡流1分钟；

（5）每孔取100μL样品进行检测。

稀释倍数：10

5）奶粉

（1）在1g奶粉样中加入9ml 蒸馏水振荡溶解；

（2）取1ml样品加入3ml 1 X OXYTET提取液

（3）涡流10分钟，4000rpm离心10分钟；

- （4）移取200μL上层液，加入25 uL 1X OXYTET样品平衡液和275 uL 1X TET样品稀释液，涡流1分钟；

（5）每孔取100μL样品进行检测。

稀释倍数：10

6）血清、血浆

（1）取0.2ml样品，4000rpm离心5分钟；

（2）取0.1mL上层液，加入3.9ml 10mMPBS溶液，PH7.4；

（3）涡流1分钟；

（4）每孔取75μL样品进行检测。

稀释倍数：40

7）尿样

（1）取1.5ml样品，4000转离心5分钟；

（2）取0.5ml上层液，加入19.5ml PBS10mMPBS溶液，PH7.4；

（3）涡流1分钟；

（4）每孔取75μL样品进行检测。

稀释倍数：40

9．检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 标准品制备

在提供的450ng固体标准品瓶中加入1.5ml标准品稀释液得到浓度为300ppb标准品，配制如下。

| 标准品 | 来源 | 强力霉素体积 | 标准品稀释液体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5ppb | 300ppb | 30μL | 1970μL |
| 1.5ppb | 4.5ppb | 500μL | 1000μL |
| 0.75ppb | 1.5ppb | 500μL | 500μL |
| 0.375ppb | 0.75ppb | 500μL | 500μL |
| 0.15ppb | 0.375ppb | 300μL | 750μL |
| 阴性质控 | N/A | 0μL | 500μL |

- 标准品要新鲜配制，当天配当天用，用过的标准品瓶保存在4°C冰箱里，可以反复使用。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合。

- 1x酶标记抗的制备

- 1体积的100x酶标二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 强力霉素一抗 | 100L | 2.4mL |
| 1x酶标二抗 | 150L | 3.6mL |
| 1x洗液 | 2.5mL | 60mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100L的标准品于所设定的孔中；

- 加入100L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L一抗，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育55分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入150L的二抗，室温避光孵育25分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；计时，轻敲微孔板边缘混匀1分钟

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100L的终止液终止反应，

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)

10．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是强力霉素酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线