REAGEN™阿维菌素/伊维菌素测试盒

RND99032

- 1．概述

REAGEN™阿维菌素类药物的原理是竞争ELISA方法，用于检测动物组织（各种水产，肌肉，肝脏）、牛奶、蔬菜和谷物中阿维菌素类药物的残留量。这个试剂盒有以下特点：

- 高回收率75 - 105%.

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™阿维菌素类药物试剂盒采用间接竞争ELISA方法，在酶标板微孔条上预包被偶联抗原，样本中残留的阿维菌素类药物与微孔条上预包被的偶联抗原竞争抗阿维菌素类药物的抗体，加入酶标二抗后，用TMB底物显色，样本吸光值与残留物阿维菌素类药物的含量成负相关。

- 3. 试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 阿维菌素包被板 | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 伊维菌素标准品： 0 ng/ml (阴性质控) 0.5ng/mL 1.0ng/mL 2.0ng/mL 4.0ng/mL 8.0ng/mL 高标： 2000ng/ml | 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL | 2-8℃ |
| 阿维菌素一抗（Avermectins Antibody #1） | 12 mL | 2-8℃ |
| 100x酶标二抗（100X HRP-Conjugated Antibody #2 ） | 250L |  |
| 二抗稀释液（Antibody #2 Diluent） | 20 mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 10mL |  |
| 10x样品提取液(10x Sample Extraction Buffer) 阿维菌素清洁混合物(Avermectin Clean Up Mix) | 25ml 25g |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将抗体放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肉类/鱼/虾 | 2.5 |
| 牛奶 | 2.5 |
| 尿样 | 2.5 |
| 肝脏 | 10 |
| 水样 | 2.5 |

- 5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 依维菌素 | 100 |
| 依马菌素 | 100 |
| 阿维菌素 | 113 |
| 依普菌素 | 100 |
| 道拉菌素 | < 1 |
| 莫西菌素 | < 1 |
| 米白菌素 | < 1 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 涡流振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 乙腈

- 乙醇

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有伊维菌素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要

- 保存在-20冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1×样品提取液

- 按1：9的比例配制样品提取浓缩液和双蒸馏水。

- 35%的乙醇样品提取液

- 6.5体积的样品提取液和3.5体积的乙醇混合

- 肉/鱼/虾

- 将适量样品匀浆.

- 称取2 g 匀质样品. 加入 6 mL的乙腈, 2 mL正己烷,1 g 无水硫酸镁, 最大转速涡流1分钟，然后震荡15分钟。

- 室温(20 - 25 C / 68 - 77 F)下 4,000 x g 离心10分钟.

- 除去正己烷层，移取1.0 mL 上清液（250 mg阿维菌素）到新的2 mL小管中

- 涡流1分钟，静置5分钟，室温最大速度离心5分钟

- 取400 uL 上层液到2 mL 小管中，50℃下用旋转蒸干仪蒸干，也可以用吹氮仪在50℃水浴中将样品吹干。

- 加入500 uL 乙醇/1X 样品提取液，涡流2分钟

- 取50 uL 上清液用于检测。

稀释倍数: 5.0

- 牛奶

- 对于含脂牛奶，4,000 x g 离心 5 分钟。

- 取1mL下层牛奶样品，加入1.75mL 乙醇和2.25 mL 1x样品提取液，振荡混匀2分钟。

- 4,000 x g离心5分钟

- 取50 L用于检测

稀释倍数：5.0  （适合添加回收2.5-5.0ppb）

- 蔬菜/谷物

- 将适量样品匀浆.

- 称取2 g 匀质样品.加入 6 mL的乙腈和1g 无水硫酸镁, 最大转速涡流1分钟，然后震荡15分钟。

- 室温(20 - 25C / 68 - 77 F)下 4,000 x g 离心10分钟.

- 移取1.0 mL 上清液到一个已经加入250mg阿维菌素清洁混合物的新的2 mL小管中

- 涡流1分钟，静置5分钟，室温最大速度离心5分钟

- 取400 uL 上层液到一个2 mL 小管中，50C下用旋转蒸干仪蒸干，也可以用吹氮仪在50C水浴中将样品吹干。

- 加入500 uL 35%乙醇/1X 样品提取液，涡流2分钟

- 取50 uL 上清液用于检测。

稀释倍数: 5.0

- 尿样

- 最大速度离心尿样5分钟.

- 取 250L上清液到一个新的试管中,加入1mL的35% 乙醇/1X样品提取液和25mg 阿维菌素清洁混合物, 混合1 minute, 室温静置5分钟

- 最大速度离心10分钟

- 取50 L上清液检测

稀释倍数: 5.0

- 水样

- 4,000 x g 离心1mL水样5分钟

- 取250 L 上清液到一新试管中,加1 mL的35% 乙醇/1X样品提取液，混匀

- 取50 L样品用于检测

稀释倍数: 5.

- 9．检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 二抗的制备

- 1体积的100x二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测

- 以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 1x二抗 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L 一抗，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入150L的二抗，室温孵育30min；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；计时，混匀一分钟；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100L的终止液终止反应，

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)

- 10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是伊维菌素酶联免疫反应测试盒典型标准曲线