REAGEN™利血平酶联免疫反应试剂盒说明书

（RND99028）

1．概述

REAGEN™利血平酶联免疫反应测试盒是用于检测鱼/虾/肉(牛、鸡、猪)，尿液和血清中利血平的残留。该试剂盒特点包括：

- 高回收率(75 - 105%)，高效率提取方法。

- 高灵敏度(0.25ng/g或ppb)。

- 高重现性。

- 快速的ELISA检测方法(在不考虑样品数量下只需不到2小时)。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™利血平酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，抗原已经包被于微孔板上。分析时，样品同一抗加入孔中，如果样品中含有毒素，会竞争抗体，因而抑制板上包被的毒素与抗体结合。HRP标记的二抗，与结合在板上一抗相结合后，加入TMB底物，底物的颜色显色强度与样品中毒素的含量成反比。

- 3.试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 利血平包被板(Reserpine Coated Plate) | 96孔板(12×8 孔) | 2-8℃ |
| 利血平标准品(Standards)： 0ng/ml阴性质控(Negative control) 0.25ng/ml 0.5ng/ml 2.5ng/ml 5ng/ml 10ng/ml 回收用100ng/ml(Spiking,可选) | 1.0mL |  |
| 利血平一抗(Reserpine Antibody #1) | 10mL | 2-8℃ |
| 100x二抗(100xHRP Conjugated Antibody #2) | 250L |  |
| 二抗稀释液(Antibody #2 Diluent) | 20mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 10mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 15mL |  |
| 10x PBS缓冲液 | 25mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，利血平标准品，一抗和100xHRP-二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

- 检测限

| 检测物质 | 检测下限(ng/g) |
| --- | --- |
| 鱼/虾/肉(牛、鸡、猪) | 0.2 |
| 尿液/血液 | 0.4 |

- 交叉反应

| 药物 | 交叉反应率(%) |
| --- | --- |
| 利血平(Reserpine) | 100 |
| 普马嗪(Promazine) | <0.1 |
| 三氟丙嗪(Triflupromazine) | <0.1 |
| 丙酰丙嗪(Propionylpromazine) | <0.1 |
| 苯海拉明(Diphenhydramine) | <0.1 |
| 马普替林(Maprotiline) | <0.1 |

6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 旋转蒸发仪或氮吹仪

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有利血平，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的准备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1xPBS缓冲液的制备

按1：9的比例来配制10×PBS缓冲液和双蒸馏水。

- 10% 甲醇/1xPBS缓冲液的制备

按1：9的比例来配制100%甲醇和1×PBS缓冲液。

- 鱼/虾/肉(牛、鸡、猪)

  - 研磨并混匀适量的样品；

  - 称取3g磨碎样品于适当容器中，加入6mL 乙酸乙酯，最大速涡旋3分钟；

  - 室温(22.5±2.5)°C下4000xg离心5分钟；

  - 转移4mL上清液于一新管中(相当于2g 样品)，在50-60°C水浴中使用旋转蒸发仪或氮吹仪吹干；

  - 加入2ml正己烷溶解干燥物；

  - 加入1ml 10% 甲醇/1xPBS缓冲液，最大转速涡流2分钟；

  - 室温(22.5±2.5)°C下4000 rpm离心10分钟，去掉上层正己烷；

  - 取50μL下层液作检测。

注意：如果出现乳化现象，去掉上层正己烷，将下层液放置在80-95 °C沸水浴中3分钟。

稀释倍数：0.5

2）尿液/血液

  - 取0.5mL样品，4000g离心5分钟；

  - 每孔取50μL上清液作检测

稀释倍数：1.0

备注：高背景值样品建议使用1×PBS溶液对样品进行5倍稀释，减少背景值的影响。

9．酶联免疫反应测试步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

（1）1×二抗工作液

- 按1：99的比例来配制二抗浓缩液和二抗稀释液，配成二抗的工作液。举例：取10uL 100X酶标二抗加入到0.99mL二抗稀释液中，配制成1ml的1X二抗工作液。

- （2）1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀60秒；

- 室温(22.5±2.5)°C避光孵育30分钟

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L 1×二抗工作液，室温(22.5±2.5)°C避光孵育30分钟

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 室温(22.5±2.5)°C避光孵育15分钟， 加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法进行确证。

以下曲线图是利血平酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线