REAGEN™磺胺甲恶唑酶联免疫反应测试盒

RND99017

- 1．概述

REAGEN™M磺胺甲恶唑酶联免疫反应测试盒是用于鱼、虾、蜂蜜、肾、肝、肉类（鸡、牛和猪），牛奶，奶粉，血清，尿液和水中磺胺甲恶唑残留的定量检测。

- 2．试剂盒原理

- REAGEN™M磺胺甲恶唑酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，微孔板上包被着抗磺胺甲恶唑抗体的捕获抗体。磺胺甲恶唑标准品或者样品溶液，HRP标记的磺胺甲恶唑和抗磺胺甲恶唑抗体添加到孔中。游离的磺胺甲恶唑和HRP标记的磺胺甲恶唑竞争结合磺胺甲恶唑抗体，同时板上包被捕获抗体被抑制。没有结合的HRP标记的磺胺甲恶唑在洗板步骤中被洗去。TMB底物加入板孔中，底物的颜色显色强度与样品中磺胺甲恶唑的含量成反比。

- 3.试剂盒组成

酶标板(SMX Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(SMX Standards)（0，0.5，1.5，5.0，15，50ng/ml）	6×1.0mL

回收用1000ppb(Spiking) (可选)	1×1.0ml

磺胺甲恶唑一抗(SMX Antibody粉末)	2瓶

抗体稀释液（Antibody Dilution Buffer）                    1×8mL

HRP偶联磺胺甲恶唑(SMX-HRP Conjugate)	1×6mL

10×样品提取液E(Sample Extraction Buffer E)	1×25mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×10mL

组织提取浓缩粉末（Concentrate of Tissue Extraction Buffer）可选	60 g

组织清洗混合物（Tissue Clean Up Mix）可选	12 g

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，

请将磺胺甲恶唑抗体和HRP-磺胺甲恶唑放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.样品检测下限

| 物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 2.5 |
| 鸡蛋 | 0.25 |
| 鱼/虾/肌肉/肝脏/肾脏 | 1 |
| 蜂蜜 | 1 |
| 牛奶 | 2.5 |
| 奶粉 | 2.0 |
| 血清 | 2.5 |
| 虾 | 0.25(快速提取方法) |
| 尿液 | 2.5 |
| 水 | 0.25 |

- 5.交叉反应

| 交叉反应物质 | 交叉反应（%） |
| --- | --- |
| 磺胺甲恶唑(SMX或SMZ) Sulfamethoxazole | 100 |
| 磺胺吡啶(SPD)Sulfapyridine | 100 |
| 磺胺甲氧哒嗪(SMP)Sulfamethoxypyridazine | 75 |
| 磺胺嘧啶(SD)Sulfadiazine | 5 |
| 磺胺恶唑Sulfamoxole | 2 |
| 磺胺异恶唑Sulfisoxazole | 0.5 |
| 磺胺噻唑（ST）Sulfathiazole | < 0.1 |
| 磺胺二甲基嘧啶(SM2)Sulfamerazine | < 0.1 |
| 磺胺脒(SG)Sulfaguanidine | < 0.1 |
| 磺胺多辛Sulfadoxine | < 0.1 |

- 6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 酶标仪(450 nm)

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 匀质器

- 多道移液器（50-300L）

- 正己烷

- 乙腈

- 乙酸乙酯

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有SMX，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．样品的准备

所有的试剂在使用之前应将其在室温下回温1-2小时，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。确保样品的合理保存，通常样品保存于2-4℃并且不超过1-2天；如果样品需要保存更长的时间，请于-20℃冰冻保存；冻结的样品可在室温（20-25℃）或者普通冷藏以解融。

（1）1×样品提取液

按1：9的比例用蒸馏水稀释10×样品提取液E。举例：取1ml的10X样品提取液加入到9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）2M NaCl溶液(鱼/虾/肌肉/肝脏/肾脏)

11.69g NaCl定容到100ml 蒸馏水中。

（3）乙腈水溶液(鱼/虾/肌肉/肝脏/肾脏)

21ml 乙腈与4ml 蒸馏水混合。

（4）1×组织提取液（1xTissue Extraction Buffer）：

把所有组织提取浓缩粉末60g取至一个200ml瓶子里，加入180ml的蒸馏水，旋涡2分钟,室温静止20分钟。

1）饲料

（1）称取1g研磨均匀饲料样品,加入6ml乙腈和2ml 1X组织提取液；

（2）最大速度涡旋3分钟或者手动振荡20分钟；

（3）室温4000g离心10分钟，然后移取3 ml上清液到一个新的试管中；

（4）加入150毫克组织清洗混合物，涡流30秒，室温静置5分钟；

（5）室温4000g离心10分钟

（6）移取600µL上清液到一个新的试管里，用氮吹仪吹干；

（7）加入500µL 1x样品提取液E，最大速度涡流30秒。

（8）每孔取50ul样品进行检测。

稀释倍数：5.0

2）鸡蛋

- 取3g 鸡蛋样品加入6ml 乙酸乙酯，最大转速涡流3分钟；

- 室温4000g离心5分钟；

- 移取4ml乙酸乙酯上层液（相当于2g原始样品）到新的试管中，在50-60 C氮气吹干或者旋转蒸发干燥；

- 加入2ml正己烷溶解干燥物；

- 加入1ml的1×样品提取液，震荡1分钟；

- 室温下4000转离心5分钟，取出上清液；

- 每孔取50ul下清夜样品进行检测。

稀释倍数：0.5

3） 鱼/虾/肌肉/肝脏/肾脏

- 除去肌肉或组织中的脂肪，使用合适的匀浆器进行匀质；

- 取3g样品，加入9mL乙腈水溶液，适当震荡10分钟，4000转离心10分钟；

- 移取4mL上清液到另一试管，加入2ml的2M NaCl溶液和8ml的乙酸乙酯，漩涡震荡5分钟，室温（22.5±2.5）°C 下3000转离心5分钟；

- 移取4ml的上清液到新的离心管中，在50-60 C氮气吹干或者旋转蒸发干燥；

- 加入1ml的1×样品提取液，震荡1分钟，加入1ml的正己烷，混合2分钟，室温（22.5±2.5）°C 下4000转离心5分钟，取出上清液；

- 每孔取50ul下清夜样品进行检测。

稀释倍数：2.0

如果有需要，可从第5步起，用样品提取液进行稀释。

4） 蜂蜜

- 取2g蜂蜜样品和1mL 1x样品提取液，加入到一个小离心管里；

- 加入4ml乙腈，震荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000rpm离心5分钟。

- 取1ml上清液，50 C氮气吹干，加入0.5ml 1×样品提取液，涡旋2分钟溶解样品；

- 每孔取50ul样品进行检测。

稀释倍数：1.0

如果有需要，可从第4步起，用1x样品提取液进行稀释,提高稀释倍数。

5）牛奶

- 对于无脂牛奶，用1×样品提取液进行5倍稀释（如20µL牛奶+80µL样品提取液），取50µL稀释样品进行检测；

- 对于含脂牛奶，使用前需要以4000g离心5分钟除去上层脂肪层。用1×样品提取液进行5倍稀释（如20µL牛奶+80µL样品提取液），取50µL稀释样品进行检测。

稀释倍数：5.0

6）奶粉

- 取1g样品，加入10ml蒸馏水溶解样品；

- 400g离心5分钟，弃去上层液；

- 取4ml奶样，加入6ml乙酸乙酯，涡流3分钟；

- 室温下4000g离心5分钟；

- 移取3ml的上清液到新的离心管中，在50-60 C氮气吹干或者旋转蒸发干燥；

- 加入800L 1想样品提取液溶解样品；

- 每孔取50ul样品进行检测。

稀释倍数：4

7）虾(快速提取方法)

- 除去肌肉或组织中的脂肪，使用合适的匀浆器进行匀浆；

- 取3g样品加入6mL乙酸乙酯，最大速度涡旋震荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 下离心力4000g离心5分钟；

- 移取4ml乙酸乙酯上清液(相当于2g原始样品)到一新的离心管中，在50-60 C水浴氮气吹干或者旋转蒸发干燥；

- 加入2ml正己烷溶解干燥物；

- 加入1ml 1×样品提取液，最大速度涡旋1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心 5分钟，去除上层正己烷层；

- 每孔取50ul样品进行检测。为了避免乳化现象的发生，去除上层正己烷80-95C水浴3分钟。

稀释倍数：0.5

如果有需要，可从第7步起，用样品提取液进行稀释。

8） 血清

- 取0.5 mL 血清，室温（22.5±2.5）°C 下离心力4000g离心5分钟；

- 取20L上清液，加入80L 1×样品提取液，混匀；

- 每孔取50ul样品进行检测。

稀释倍数：5.0

9） 尿样

- 取0.5mL尿液，室温（22.5±2.5）°C 下离心力4000g离心5分钟；

- 取20L上清液，加入80L 1×样品提取液，混匀；

- 每孔取50ul样品进行检测。

稀释倍数：5.0

10）水

- 取5ml水样品。如果样品用酸保存，应先用6M NaOH中和样品。4000g离心水样5分钟；

- 称取3ml上清液，加入0.5ml 2M NaCl，6ml乙酸乙酯混匀，最大速度涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 下离心力4000g离心5分钟；

- 移取4mL 乙酸乙酯上清液(相当于2ml原始水样)到新的离心管，在50-60 C水浴氮气吹干或者旋转蒸发干燥；

- 加入1ml 1×样品提取液到吹干的样品中，最大速度涡旋振荡1分钟；

- 每孔取50ul样品进行检测。

稀释倍数：0.5

如果有需要，可从第5步起，用样品提取液进行稀释。

- 9．检测步骤

所有的试剂在使用之前应将其在室温下回温1-2小时，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。确保样品的合理保存，通常样品保存于2-4℃并且不超过1-2天；如果样品需要保存更长的时间，请于-20℃冰冻保存；冻结的样品可在室温（20-25℃）或者普通冷藏以解融。

- 抗体的制备

- 每瓶抗体中加入3.5ml抗体稀释液，上下翻转10次，静置15分钟，再次翻转10次，可以使用，-20°C保存一个月。

- 1x洗液制备

- 按照1:19的比例配置20x洗液和蒸馏水

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 磺胺甲恶唑抗体(一抗) | 50 L | 1.2mL |
| HRP偶联磺胺甲恶唑 | 50 L | 1.2mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液或样品于所设定的孔中；

- 每孔加入50LHRP标记的磺胺甲恶唑；

- 在每孔中加入50L磺胺药物抗体(一抗)， 轻轻摇动微孔板混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育1小时；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身无色，颜色出现变化不能使用）；

- 在室温（22.5±2.5）°C下避光培养15-20分钟， 加入100L的终止液终止反应，稳定两分钟后，在450nm下读OD值(读数前，使用无绒布擦拭微孔底部水分和指模)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.5ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (1.5ng/g)  (稀释倍数)

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是磺胺甲恶唑酶联免疫反应测试盒典型标准曲线