REAGEN™呋喃它酮酶联免疫反应试剂盒

说明书（RND99012）

- 1．概述

REAGEN™呋喃它酮酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于虾、鱼和肉类组织（如鸡、牛肉和猪肉），尿样，血清，鸡蛋和蜂蜜中呋喃它酮（AMOZ）残留的定量检测。

REAGEN™呋喃它酮酶联免疫反应测试盒具有以下特点：

- 该试剂盒提供样品快速提取方法， 提取时间仅4小时且达到80-105%的回收率。

- 高灵敏度（0.025ng/g或者0.025ppb），低检测下限（0.05ng/g）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™呋喃它酮酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理。微孔板上包被有AMOZ的特异性抗体。测试分析时，样品和AMOZ-HRP耦合物共同孵育。如果样品中含有AMOZ抗原，就会竞争抗体，从而阻止AMOZ-HRP耦合物与抗体结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 试剂盒组成部分和储存

已包被抗体的酶标板(AMOZ Antibody-Coated Plate)（可拆式）	12×8孔

标准品(Standards)（0、0.025、0.1、0.4、1.6、6.4ppb）	6×1.8ml

回收用10ppb(Spiking)（可选）	1×1.8ml

AMOZ-HRP耦合物(AMOZ-HRP Conjugate)	1×8ml

10×样品提取液(Sample Extraction Buffer)	1×25ml

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×28ml

终止液(Stop Buffer)	1×20ml

TMB底物(TMB Substrate)	1×12ml

50mM 2-硝基苯甲醛(2-Nitrobenzaldehyde)	1×2ml

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将HRP耦合物放置-20℃或者冰冻保存。

4．样品检测下限

| 样品 | 检测下限（ppb） |
| --- | --- |
| 饲料 | 0.1 |
| 鱼/虾/肉 | 0.05 |
| 鸡蛋/鸡蛋粉 | 0.05 |
| 蜂蜜 | 0.05 |
| 牛奶 | 0.05 |
| 血清 | 0.05 |
| 尿样 | 0.05 |

5．交叉反应数据

| 分析物 | 交叉反应率(%) |
| --- | --- |
| 呋喃它酮（AMOZ） | 100 |
| 呋喃唑酮(AOZ) | <0.04 |
| 呋喃妥因(AHD) | <0.06 |
| 呋喃西林(SEM) | <0.05 |

- 6．其他需要而本试剂盒未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 旋转蒸发器或氮吹仪

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 乙酸乙酯

- 0.1M K2HPO4

- 正己烷(或正庚烷)

- 1M NaOH

- 1M HCL

- 7．注意事项

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，AMOZ-HRP和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。

（2）1×样品提取液：

按1：9的比例配制样品提取浓缩液和双蒸馏水，举例：取1ml的10X样品提取液加入到9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 9．样品的准备

1）饲料（用于检测添加到饲料中的鱼粉、虾粉或动物组织的AMOZ）

- 使用合适的匀浆器匀质；

- 取0.5g匀质样品，加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCl和20 µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，涡旋振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时，在培养期间，每小时振荡5秒；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH，6 mL 乙酸乙酯，最大转速涡旋震荡1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取3mL乙酸乙酯上清液（含0.25g初始样品）到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60-70 °C减压蒸馏或60-70°C水浴氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品提取液，最大转速涡旋振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取100 µL下清液，进行样品测试。

注意：为了避免过高的背景值，建议用空白样品做平行，从取3ml乙酸乙酯上清旋转蒸发开始。

稀释倍数：4.0

- 2）鱼/虾/肉（牛肉/鸡肉/猪肉）

    - 使用适当匀浆器匀浆样品；

    - 称取1g匀质样品加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCl和20µL50 mM 2-硝基苯甲醛，涡旋震荡30秒；

    - 50°C恒温培养3小时，在培养期间，每小时振荡5秒；（说明书后的**标记方法可供选择）

    - 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH， 6 mL 乙酸乙酯，涡旋震荡振荡30s；

    - 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

    - 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品)到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），如果出现乳化现象，上清液不足3mL，请85℃水浴3分钟。在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C氮气吹干；

    - 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；（注：由于肝脏组织富含脂肪、色素等，为防止乳化现象发生，建议选用4mL正己烷溶解，涡旋震荡30秒后，再进行下一步操作）

    - 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡1分钟；

    - 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

    - 取100 µL下清液，进行样品测试。

注意：为了避免过高的背景值，建议用空白样品做平行，从取3ml乙酸乙酯上清旋转蒸发开始。

稀释倍数：2.0

- 鸡蛋/鸡蛋粉

- 称取1g鸡蛋样品加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡30秒；

- 50°C恒温培养3小时，在培养期间，每小时振荡5秒；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH， 6 mL 乙酸乙酯，涡旋振荡30s；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60-70℃减压蒸馏或60-70℃水浴氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品抽提工作液体，剧烈振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取100µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

注意：为了避免过高的背景值，建议用空白样品做平行，从取3ml乙酸乙酯上清旋转蒸发开始。

- 4）蜂蜜

- 称取1g蜂蜜加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL双蒸水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH ， 6 mL 乙酸乙酯，最大转速涡旋振荡1min；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C水浴氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取100 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

- 5）牛奶

- 对于含脂牛奶，取待测牛奶样品3ml室温4000g，5分钟。除去上层脂肪层。（对于脱脂奶粉，次步略）

- 取1ml样品，加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL双蒸水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH，6 mL 乙酸乙酯，最大转速涡旋振荡1min；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C水浴氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取100 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

- 6）血清

- 称取1g血清加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL双蒸水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH ， 6 mL 乙酸乙酯，最大转速涡旋振荡1min；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C水浴氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取100 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

- 7）尿样

- 取3ml尿样，4000g离心5分钟。

- 离心后称取1ml，加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL双蒸水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH ， 6 mL 乙酸乙酯，最大转速涡旋振荡1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C水浴氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取100 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

**  孵育时可以选择下列方法(可以与提取方法任选一种)。

（1）称取适量均质样品，加 4mL蒸馏水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡30秒

（2）37°C恒温培养16小时。

- 10．测试步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| AMOZ-HRP | 50µL | 1.2ml |
| 1×洗液 | 1.0ml | 24ml |
| 终止液 | 100µL | 2.4ml |
| 底物 | 100µL | 2.4ml |

- 加入100L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入50LAMOZ-HRP， 轻敲微孔板混匀60秒；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育20分钟，每孔加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指模)。

- 11．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

（4）样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.025ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (0.1ng/g)  (稀释倍数)

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是呋喃它酮酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线