REAGEN™三聚氰胺酶联免疫反应试剂盒说明书

(货号：RND99010)

1．概述

REAGEN™三聚氰胺酶联免疫反应测试盒是用于检测蛋、饲料、肉/鱼、牛奶、奶粉、婴儿配方粉、巧克力、酸奶、黄油、酸乳和其他食物中的三聚氰胺的残留量。该试剂盒特点包括：

- 高回收率（>80%），快速（10-40分钟），多种样品低成本提取方法。

- 高灵敏度（5ng/g或ppb），牛奶检测下限(0.2 ppm)。

- 快速的ELISA检测方法（只需不到2小时）。

- 高重现性。

2．试剂盒原理

REAGEN™三聚氰胺酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有三聚氰胺的药物抗原已经包被于微孔板上，在分析时，样品中药物特异性地与抗体相结合。如果药品中有药物存在，它将阻止包被于微孔板上的药物与抗体结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记物相结合。反应后颜色深度与样品中三聚氰胺的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 三聚氰胺包被板 | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 三聚氰胺标准品： 0ng/ml阴性质控 5ng/mL 20ng/mL 50ng/mL 100ng/mL | 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL | 2-8℃ |
| 200ng/mL 回收用100µg/ml | 0.8mL 0.8mL |  |
| 三聚氰胺抗体(Melamine Antibody) | 8 mL | 2-8℃ |
| 1×HRP酶结合物 | 8 mL | 2-8℃ |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 28mL | 2-8℃ |
| 终止液(Stop Buffer) | 20mL | 2-8℃ |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL | 2-8℃ |
| 10x样品提取液（10x Sample Extraction Buffer） | 20mlx2 | 2-8℃ |
| 1x样品清洗液（Clean Up Buffer） | 20ml | 2-8℃ |
| 1x样品平衡溶液（1x Sample Balance Buffer） | 20ml | 2-8℃ |
| 10x样品稀释液（10x Sample Dilution Buffer） | 14ml | 2-8℃ |
| 10x牛奶萃取液(10x milk Extraction Buffer可选) | 5ml | 2-8℃ |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，

三聚氰胺标准品，抗体和1×HRP酶标记物应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ppm） |
| --- | --- |
| 蛋 | 0.055 |
| 饲料 | 0.5 |
| 肉/鱼 | 0.055 |
| 牛奶 | 0.2 |
| 奶粉/婴儿配方粉 | 0.4 |
| 巧克力 | 0.4 |
| 酸奶/黄油/酸乳 | 0.4 |

5.交叉反应

| 分析物 | 交叉反应 (%) |
| --- | --- |
| 三聚氰胺 | 100 |
| 氰尿酸盐 | 15 |
| 三聚氰酸二酰胺 | 5 |
| 三聚氰酸一酰胺 | <1 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有三聚氰胺，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保酶结合物及酶结合物稀释液正确配制。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1×样品提取液：1(10×样品提取液)：9(蒸馏水)

- 1×样品稀释液：1(10×样品稀释液)：9(蒸馏水)

- 1×牛奶萃取液：1(10×牛奶萃取液)：9(蒸馏水)

蛋

  - 研磨并混匀适量的样品；称取1g磨碎的样品，放入适当的容器中；

  - 加入4mL 1×样品提取液,振荡5秒，再加入250uL清洗液，最大转速漩涡振荡3min。

  - 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；

  - 取上清300µL于干净管中，加入300µL 1×样品平衡溶液和1ml的正己烷。

  - 涡流15秒，4000xg 离心2分钟。

  - 出去正己烷层，每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

- 稀释倍数：11

饲料

  - 研磨并混匀适量的样品；

  - 称取0.5g磨碎的样品，放入适当的容器中；

  - 加入5mL 1×样品提取液,振荡5秒，再加入250uL清洗液，最大转速漩涡振荡3min。

  - 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；

  - 取上清250µL于干净管中，加入250µL 1×样品平衡溶液。

  - 涡流15秒，4000xg 离心2分钟。

  - 每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

- 稀释倍数：22

如样品浓度过高，在（5）可适当的增加1×样品稀释液的量，例如，另外添加500µL 1×样品稀释液，则稀释倍数为44倍。

肉/鱼

（1）称取1g磨碎的样品，放入适当的容器中；

（2）加入4mL 1×样品提取液, 摇匀5秒,再加入250uL清洗液，最大转速漩涡振荡3min。

（3）室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；

（4）取上清250µL于干净管中，加入250µL 1×样品平衡溶液。

（5）涡流15秒，4000xg 离心2分钟。

（6）每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：11（适用于0.2-2.0ppm 的添加回收）

为了检测高浓度的样品，可以在第4步通过增加 1x样品稀释液来提高稀释倍数，例如：加500µL lx样品稀释液，稀释倍数是22（适用于0.4-4.0ppm添加回收）。

牛奶

- （1）取1 mL样品，加入4 mL 1x样品提取液，摇匀5秒，再加入250uL清洗液，最大转速漩涡振荡30s或手动摇匀3min。

（2）常温4000g离心10min。

（3）取250uL上清于干净管中，加入250uL1×样品平衡溶液。

（4）涡流15秒，4000xg 离心2分钟。

（5）取50μL作检测。

稀释倍数：11（适用于0.2-2.0ppm 的添加回收）

为了检测高浓度的样品，可以在第4步通过增加样品稀释液来提高稀释倍数，例如：加500µL lx样品稀释液，稀释倍数是22（适用于0.4-4.0ppm添加回收）。

奶粉/婴儿配方奶粉

- （1）取1g奶粉,加入4mL 1x样品提取液，涡流30秒匀质化样品。

- （2）加入250uL清洗液，最大转速漩涡振荡30s或手动摇匀3min。

（3）常温4000g离心10min。

（4）取100uL上清液于干净管中，加入100uL1×样品平衡溶液。

（5）涡流15秒，4000xg 离心2分钟。

（6）取50μL作检测。

稀释倍数：11（适用于0.2-2ppm 的添加回收）

为了检测高浓度的样品，可以在第4步通过增加 1x样品稀释液来提高稀释倍数，例如：加800uL 1x样品稀释液，稀释倍数是55（适用于0.6-10ppm添加回收）。

巧克力

- 在玻璃管中称取1g 巧克力样品，加入5ml 1x样品提取液，在50℃水浴中孵育2-3分钟，最大转速涡流30秒匀质化样品。

- 加入250uL清洗液，最大转速漩涡振荡30s或手动摇匀3min。

- 常温4000g离心10min。

- 取100uL上清液于干净管中，加入100uL1×样品平衡溶液。

- 涡流15秒，4000xg 离心2分钟。

- 取50μL作检测。

稀释倍数：11（适用于0.2-2ppm 的添加回收）

为了检测高浓度的样品，可以在第4步通过增加 1x样品稀释液来提高稀释倍数，例如：加500uL 1x样品稀释液，稀释倍数是22（适用于0.4-4ppm添加回收）。

酸奶/黄油/酸乳

- 称取0.5g 样品，加入0.5ml 1x牛奶提取液，混匀。最大转速漩涡振荡30s或手动摇匀3min。

- 常温4000g离心10min。

- 取200uL上清液于干净管中，加入800uL1×样品稀释溶液。

- 涡流15秒，4000xg 离心2分钟。

- 取50μL作检测。

稀释倍数：10（适用于0.2-2ppm 的添加回收）

为了检测高浓度的样品，可以在第4步通过增加 1x样品稀释液来提高稀释倍数

9检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 抗体混合物

- 混合1体积的三聚氰胺抗体和1体积的酶标物，现配现用。

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 抗体 | 50 L | 1.2mL |
| 酶结合物 | 50 L | 1.2mL |
| 工作洗液 | 1 mL | 24 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入50L酶结合物；

- 在每孔中加入50L抗体，轻敲微孔板边缘混匀1min(先加酶标后抗体的顺序)；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养20分钟， 加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是三聚氰胺酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线