REAGEN™ 新霉素酶联免疫反应试剂盒

RND99003

1．概述

REAGEN™ 新霉素酶联免疫反应测试盒是用于肾脏、肝脏、肌肉（牛肉、鸡肉和猪肉）、细胞裂解液、血、尿、牛奶中新霉素残留的定量检测。该试剂盒有以下特点：

- 快速(10-40分钟)，多种样品的非有机溶剂的提取方法，高回收率(>80%)。

- 高灵敏度（1.5ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2.试剂盒原理

REAGEN™ 新霉素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有新霉素的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 3.试剂盒组成

已包被抗原的酶标板(Neomycin-coated Plate)（可拆式）	1×96孔

标准品(Standards)0, 1.5, 3, 6, 12 和 36 ppb ng/mL	6×0.8mL

标准品(Standards)5000 ng/mL	1×0.8 mL

新霉素一抗粉末(Neomycin Antibody #1)	3瓶

100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)	1×125L

二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)	1×20mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×28mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

10×样品提取液(10X Sample Extraction Buffer )	1×25mL

10×新霉素提取缓冲液Ⅰ(10X Neomycin Extraction Buffer I(Optional)

.......................................................... 1×28mL

2×新霉素提取缓冲液Ⅱ2X Neomycin Extraction Buffer II(Optional)

1×28mL

牛奶清洗剂(1X Neomycin Milk Clean Up Reagent(Optional)	1×10mL

10X新霉素平衡液（10X Neomycin Balance Buffer (Optional)）..1×10mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请

将标品、一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 鱼虾肉类/肝/肾 | 30 |
| 细胞裂解液 | 15 |
| 血/尿 | 40 |
| 牛奶 | 30 |
| 蜂蜜 | 60 |
| 饲料 | 30 |

- 5.交叉反应

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（％） |
| --- | --- |
| 新霉素(Neomycin ) | 100 |
| 庆大霉素(Gentamicin) | < 0.1 |
| 卡那霉素(Kanamycin) | < 0.1 |
| 链霉素（Streptomycin） | < 0.1 |
| 托普霉素(Tobramycin) | < 0.1 |
| 阿米卡星（Amikazin） | < 0.1 |
| 双氢链霉素（Dihydrostreptomycin） | < 0.1 |

- 6.未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 组织匀浆器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 正己烷

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有新霉素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热或者蒸发。同样的，不

要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8.样品的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

- 准备1× 样品提取液:

1体积 10× 样品提取液加9体积蒸馏水。

- 准备1× 新霉素提取缓冲液Ⅰ:

1体积 10× 新霉素提取缓冲液加9体积蒸馏水。

- 准备1× 新霉素提取缓冲液Ⅱ:

- 1体积 2× 新霉素提取缓冲液加1体积蒸馏水。

- 准备1× 新霉素平衡液

- 1体积 10× 新霉素平衡液加9体积蒸馏水。

细胞裂解液

- 取100L细胞裂解液，加900L 1×样品提取液，混匀；

- 离心5分钟，4000×g；

- 每孔取50L上清来检测。

稀释倍数:10

鱼/虾肉/肝/肾

- 称取 1.0 g 匀浆样品，加 3.5 mL 1×新霉素提取缓冲液Ⅰ、500μL1×新霉素提取缓冲液Ⅱ和3mL正己烷；

- 来回摇动样品3分钟；

- 离心10分钟，4000×g；

- 取250L底部水层到干净的新管中，加入250μL1×样品提取缓冲液，涡流30秒。

- 每孔取50L上清来检测。

稀释倍数：10

血/尿

- 取50L样品，加1.2mL 1×样品提取缓冲液，混匀；

- 离心5分钟，4000×g；

- 每孔取50L上清来检测。

稀释倍数：25

奶

- 加1 mL 奶到离心管；

- 加100L 1X牛奶清洗剂；

- 漩涡震荡20秒；

- 在4,000 x g离心10分钟；

- 取55L上清加945L 1×样品提取缓冲液，混匀

- 每孔取50L上清来检测。

稀释倍数：20

- 饲料

- （1）称取 1.0 g 匀浆样品，加 7 mL 1×新霉素提取缓冲液Ⅰ、700μL1×新霉素提取缓冲  液Ⅱ和3mL正己烷；

- （2）来回摇动样品3分钟；

- （3）离心10分钟，4000×g；

- （4）取200L底部水层到干净的新管中，加入800μL1×新霉素平衡液液，涡流30秒。

- （5）每孔取50L上清来检测。

稀释倍数：40

蜂蜜

- 称取 1.0 g 匀浆样品，加 4.2 mL 1×新霉素提取缓冲液Ⅰ、800μL1×新霉素提取缓冲  液Ⅱ；

- 在70–80℃水浴加热5分钟，直到蜂蜜完全溶解

- （3）来回摇动样品1分钟；

- （4）离心10分钟，4000×g；

- （5）取300L上层到干净的新管中，加入700μL1×新霉素平衡液液，涡流30秒。

- （6）每孔取50L上清来检测。

稀释倍数：20

- 检测步骤

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 准备1X 二抗溶液

取1体积100X 二抗加99体积二抗稀释液。

- 1x洗液的制备

1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合。

- 准备1X 一抗溶液

- 根据所需的抗体,拿出一个或多个新霉素抗体粉末,加入2毫升1 x样品提液,涡30秒,放置室温下至少15分钟,涡30秒，抗体溶液在4℃下可以保存一周或在-20℃下保存一个月。

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 50 L | 1.2mL |
| 二抗工作液 | 50 L | 1.2mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4mL |
| 底物 | 100 L | 2.4mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入50L酶标二抗和50L一抗，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；计时，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100L的终止液终止反应；

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

- 10.结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是新霉素酶联免疫反应测试盒典型标准曲线